ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР

| № п/п |  |
| --- | --- |
| 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
|  | Наличие регистрационного удостоверения ФСНСЗСР РФ |
|  | Наличие сертификата соответствия системы ГОСТ Р или документа о том, что оборудование не подлежит обязательной сертификации |
|  | Прибор должен быть изготовлен не ранее 2020 года. |
|  | Лицензированное сервисное обслуживание |
|  | Наличие сертификата о внесении в реестр средств измерений Росстандарта |
|  | Наличие свидетельства о первичной поверке |
|  | Гарантия не менее 12 мес. |
| 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|  | Параметр | Характеристика, наличие |
|  | Автоматический биохимический анализатор | Наличие |
|  | Анализатор размещается на тумбе, в которую убираются емкости для дистиллированной воды, промывающей жидкости, канистры для отходов. Тумба имеет колеса для перемещения анализатора персоналом лаборатории. | Наличие |
|  | Управление внешним компьютером | Наличие |
|  | Размещение анализатора | Напольное |
|  | Возможность размещения анализатора на столе | Наличие |
|  | Реагентная система | Открытая |
|  | Производительность | Не менее 280 фотометрических тестов / час |
|  | Проведение анализов в режиме «произвольного доступа» (Random Access) | Наличие |
|  | Объем базы данных результатов исследований | Не ограничено |
|  | Архивирование базы данных | Наличие |
|  | Возможность ввода ФИО, пола пациента, возраста, отделения, врача по каждому пациенту | Наличие |
|  | Карусель реагентов | Съемная, не менее 60 охлаждаемых мест для реагентов в непрерывном режиме, в течение 24 часов, поддерживаемая температура в диапазоне 2-8(С Два размера флаконов под реагенты |
|  | В состав карусели для образцов входит. | Не менее 71 места, в т.ч. не менее 55 для образцов, не менее 8 для стандартов, не менее 4 места для контроля качества, не менее 4 ячеек STAT Возможность создания до 20-ти виртуальных дисков для образцов. |
|  | Возможность устанавливать пробы пациента в первичных и вторичных пробирках | Наличие |
|  | Реакционная карусель | Не менее 120 многоразовых кювет со сроком службы не менее 6 месяцев. Состоит из не менее 6 реакционных сегментов по 20 реакционных кювет в каждой. |
|  | Реакционная карусель с воздушным термостатированием при 370С с точностью +0,10С | Наличие |
|  | Возможность замены реакционных кювет по отдельности | Наличие |
|  | Наличие аппаратной проверки чистоты и целостности кювет | Наличие |
|  | Возможность установки «срочных» проб | Наличие |
|  | Совмещенная карусель образцов и реагентов | Наличие |
|  | Диапазон дозирования реагентов, не менее | 5 - 500 мкл с шагом 0,5 мкл |
|  | Диапазон дозирования образца, не менее | 2 - 100 мкл с шагом 0,1 мкл |
|  | Станция промывки кювет на борту анализатора | Наличие |
|  | Восьми ступенчатая промывка реакционных кювет | Наличие |
|  | Раздельные станции промывки иглы отбора проб и миксера | Наличие |
|  | Игла отбора проб оборудована системой защиты от столкновения с препятствием | Наличие |
|  | Игла отбора проб может регулироваться автоматически по высоте в зависимости от остаточного уровня реагента или образца | Наличие |
|  | Миксер на борту для перемешивания реакционной смеси | Наличие |
|  | Максимальное время реакции, не менее | 10 минут |
|  | Объем реакционной смеси, не менее диапазона | 152 мкл - 900 мкл |
|  | Источник света | Галогеново-вольфрамовая лампа 12 В 20 Вт. |
|  | Не менее 10 интерференционных фильтров | 340нм, 405нм, 450нм, 492нм, 510нм, 546нм, 578нм, 630нм,700нм, 800нм |
|  | Точность длины волны | не превышает ±2нм |
|  | Световой путь в кювете | не менее 7mm |
|  | Диапазон линейности, не хуже | -0,5 Abs - 6.0 Abs，с разрешением: 0.0001Abs |
|  | Контроль интенсивности светового потока каждого из 10 фильтров | Осуществляется при помощи программного обеспечения с возможностью регулировки на системной плате. |
|  | Метод калибровки | Линейная и нелинейная калибровка, мультистандартный анализ |
|  | Количество манипуляторов, не менее | 1 |
|  | Контроль качества | Правило Вестгарда, построение графиков Леви-Дженнингса, статистическая обработка |
|  | Методы измерения | По конечной точке, кинетика, кинетика с фиксированным временем |
|  | Возможность проведения исследований двуволновым методом | Наличие |
|  | Возможность самостоятельно создать в программном обеспечении дополнительный расчетный параметр | Наличие |
|  | Различные форматы вывода результатов исследования на печать | Наличие |
|  | Возможность редактирования форматов вывода на печать | Наличие |
|  | Отображение количества реагента во флаконе на экране в режиме реального времени. | Наличие |
|  | Возможность установки по 3 флакона любого из реагентов для увеличения объема реагентов при большом количестве проведений, каких либо исследований в день. | Наличие |
|  | Автоматическая сигнализация, если фиксируется недостаточный объем реагента, дистиллированной воды или моющего средства, а также в случае наполнения емкости для слива. | Наличие |
|  | Возможности программы управления: | Представление на экране состояния карусели образцов, реагентов и реакционную карусель в режиме реального времени |
|  |  | Цветовая кодировка для отображения статуса образца и реагента |
|  |  | Контроль кювет в оперативном режиме |
|  |  | График реакции отображается в режиме реального времени и сохраняется в памяти |
|  |  | Контроль в реальном времени остаточного объема реактивов с функцией автоматического обновления, при первом заборе после добавления соответствующего реагента |
|  |  | Обязательное наличие удаленного доступа для контроля и технических консультаций с сервисным центром в on-line режиме. |
|  | Настройка цвета отображения графиков реакций | Наличие |
|  | Возможность установки последовательности проведения методик оператором | Наличие |
|  | Возможность автоматической передачи результатов в ЛИС и МИС | Наличие |
|  | Управляющий компьютер с монитором, клавиатурой и «мышкой», принтером | Наличие |
|  | Операционная система управляющего компьютера | Windows 10, 64-разрядная |
|  | ОЗУ | Не менее 4 ГБ |
|  | Быстродействие процессора | 2,4 ГГц и выше |
|  | Жесткий диск | 1 HDD, емкость не менее 80 GB, скорость вращения не менее 7200 об/мин или SSD не менее 64 Gb |
|  | Дисковод | Наличие |
|  | Монитор | Разрешение 1024x786 пикселей или больше, диагональ не менее 18 дюймов |
|  | Интерфейс | LAN-порт, скорость не менее 100 Мбит, СОМ-порт (RS-232), не менее 1 Порты USB, не менее 4 |
|  | Штрих-код | Поддерживает функцию сканирования баркода. Поддерживается кодировка: interleaved 2of 5, code128, code39, code93, UPC/EAN |
|  | Расход дистиллированной воды | Не более 3 л в час |
|  | Потребляемая мощность | Не более 850 ВА (без ПК и монитора) |
|  | Рабочая температура | 10(С ~ 35(С |
|  | Температура хранения | -40℃ - 55℃ |
|  | Относительная влажность | 40% - 85％ |
|  | Габариты анализатора (ДхШхВ), не более | 90 см×85см×115 см |
|  | Вес анализатора без тумбы, не более | 86 кг |
|  | Ввод в эксплуатацию, обучение работе на анализаторе персонала, заведение методик в месте установки оборудования. | наличие |
| 3. Комплект поставки |
|  | Автоматический биохимический анализатор | 1 шт. |
|  | Тумба-подставка под анализатор на колесах | 1шт. |
|  | Сетевой кабель | 1 шт. |
|  | Кабель для подключения к компьютеру | 1 шт. |
|  | Кабель заземления | 1 шт. |
|  | Реакционная кювета | 120 шт. |
|  | Кюветы для образцов | 1000 шт. |
|  | Флаконы для реагентов с крышками | 60 шт. |
|  | Трубка для отходов | 1 шт. |
|  | Трубка для воды | 1 шт. |
|  | Трубка для детергента | 1 шт. |
|  | Ёмкость для воды, 20л | 1 шт. |
|  | Ёмкость для отходов, 20л | 1 шт. |
|  | Ёмкость для детергента, 5л | 1 шт. |
|  | Руководство пользователя | 1 шт. |
|  | Диск с программным обеспечением | 1 шт. |